## Hoja1
|  | GUIA RAPIDA AUTOCLAVE AUTOMAT 2400 SUBPROCESO: GESTION BIOMEDICA | CODIGO |  | GUIA RAPIDA AUTOCLAVE AUTOMAT 2400 SUBPROCESO: GESTION BIOMEDICA | CODIGO
|  |  | GIT-F-20 |  |  | GIT-F-20
|  | ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E. SILVANIA Y SU RED PRESTADORA DE SERVICIOS | VERSION |  | ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E. SILVANIA Y SU RED PRESTADORA DE SERVICIOS | VERSION
|  |  | V01-2021 |  |  | V01-2021
Autoclave Automat 2400 |  |  |  | USO ADECUADO DEL EQUIPO
1. Accione el interruptor de encendido (switche de ON/OFF)
2. Abra la tapa que se encuentra en la parte superior derecha de la autoclave y llene la cámara de agua hasta ¾ partes de su capacidad. El indicador lumínico WATER, localizado en el panel, se apagará una vez se ha llenado el tanque hasta una capacidad aceptable.
3. En caso de ser necesario programe los valores de la esterilización más conveniente, de acuerdo al MENÚ DE PROGRAMACIÓN antes propuesto. En caso que la aplicación no requiera variar los parámetros de fábrica se recomienda no modificarlos.
4. Inserte la bandeja con los objetos a esterilizar, teniendo en cuenta que no se debe saturar
5. Seleccione el programa que desea operar:
6. Para iniciar en modo semi-automático presione el botón espere a que el agua llegue al borde de la cámara y presione para comenzar el ciclo.
7. Cierre la puerta, para cerrarla se recomienda realizar presión hacia adentro del autoclave mientras gira la perilla. Verifique que el giro lo realizó hasta el tope.
PARTES Y ACCESORIOS
1. Boton de encendido.
2. Boton inicio y detener el ciclo. |  |  |  | 8. Se inicia automáticamente el calentamiento. Durante esta etapa, estará encendido el indicador HEATING, y el display mostrará de manera intermitente la temperatura dentro de la cámara.
3. Filtro de agua.
4. Boton selector de material.
5. Pantalla.
6. Seguro de Puerta. |  |  |  | RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
7. Puerta. |  |  |  | 1. No toque las superficies de la cámara de esterilización si la temperatura que indica el panel es superior a 50ºC.
8. Tapa del tanque de agua. |  |  |  | 2. No retire el instrumental hasta que se halla evacuado todo el vapor de la cámara de esterilización.
CONDICIONES DE SEGURIDAD
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | Remitirse al manual de Limpieza y desinfección para equipos biomedicos |  |  | 1. No intente abrir la cámara de esterilización durante la ejecución de un ciclo de esterilización
2. Si la tapa no abre aun después de abrir la perilla, esto se debe a que se genero succión en el interior de la cámara, esto sucede cuando se tarda más de 20 minutos en abrir el autoclave después de finalizar el ciclo